

1Е2.840.518 ПС 3

 
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Электрод платиновый лабораторный ЭПЛ-02 предназначен для измерения окислительно-восстановительного потенциала в водных растворах, не содержащих плавиковой кислоты и ее солей и веществ, образующих осадки или пленки на рабочей поверхности электрода.

Электрод предназначен для работы в качестве индикаторного в паре со вспомогательным лабораторным электродом.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха электрод относится к группе исполнения В4 ГОСТ 12997-84.

1.2 Температура анализируемой среды от 0 до 100 оС.

1.3 Потенциал электрода в контрольном растворе состава


[image: image1.wmf]5

13

8

3

CN

Fe

K

O

H

3

CN

Fe

K

6

3

2

6

,

,

]

)

(

[

]

)

(

[

×

×

4

   г/л 

относительно платинового электрода при температуре 25 оС равен (0 ± 5)  мВ.

1.4  Нестабильность потенциала электрода за 8 ч его пребывания в

контрольном растворе не превышает ± 5 мВ.

1.5  Электрическое сопротивление электрода при температуре 20 оС не   

превышает 1 Ом.

1.6  Средний ресурс электрода – 1000 ч.

1.7  Габаритные размеры электрода, мм, не более:

 диаметр погружной части 

– 8,25;

 диаметр 



– 12;                                        

 длина 




– 130.  


Масса электрода не более 15 г.

1.8  Сведения о наличии цветных металлов в одном электроде приведены 

в таблице 1.

Таблица 1 

	Наименование материала
	Марка
	Масса, г
	Примечание

	Медь и медные сплавы
	ММ
	0,2
	Проводник в корпусе

	
	ЛС59-1
	0,4
	Штырь


1.9 Сведения о содержании драгоценных материалов (суммарная масса) 

в одном электроде:    платина – 0,01967 г.

          2 КОМПЛЕКТНОСТЬ


2.1 В комплект поставки входит:


      электрод 
–       шт.


      паспорт 
–    1 экз.


2.2 Руководство по эксплуатации поставляется по требованию потребителя.


2.3 Для электродов, входящих в комплект изделий, комплектность поставки  определяется техническими условиями на эти изделия.

          3  ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


3.1 Перед эксплуатацией индикаторную часть электрода обезжирить (спиртом, ацетоном и т. д.), тщательно промыть дистиллированной водой и осушить фильтровальной бумагой, после чего электрод опускается в контролируемый раствор.


4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


4.1 Изготовитель гарантирует соответствие электрода требованиям технических условий ТУ 25-05(1Е2.840.518)-78 при соблюдении условий  эксплуатации, транспортирования и хранения.


4.2 Гарантийная наработка электрода – 500 ч с начала эксплуатации, но не более 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.


4.3 В связи с естественно ограниченным сроком службы электрода срок хранения его до ввода в эксплуатацию не должен превышать 9 месяцев со дня изготовления.

4.4 Сведения о рекламациях


При отказе в работе электрода в течение гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости замены электрода с указанием неисправностей и выслан изготовителю по адресу:


РУП «Гомельский завод измерительных приборов»
Республика Беларусь, 246001, г. Гомель, ул. Интернациональная, 49

факс: 74-56-06, 74-02-04, 74-47-03,
тел. маркетинга: 74-56-06, 74-72-69, 74-58-34,

Е-mail: zip@mail.gomel.by
www. zipgomel.com
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


5.1 Электрод платиновый лабораторный ЭПЛ-02 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.








Контролер ОТК_____________

                                                    ______________   ____________________

               М.П.                               (личная подпись)
           (расшифровка подписи)

_______________

   

   (год, месяц, число)


Лист регистрации изменений

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в докум.
	№ докум.
	Входящий № сопрово-  дительного документа и дата
	Под-пись
	Дата

	
	изменен-ных
	заменен-ных
	новых
	аннули-рованных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








_1110885099.unknown

