

1Е2.840.518 РЭ  2

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на электрод платиновый лабораторный ЭПЛ-02, выпускаемый по ТУ 25-05(1Е2.840.518)-78.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ
1.1 Назначение изделия

1.1.1 Электрод платиновый лабораторный ЭПЛ-02 предназначен для 

измерения окислительно-восстановительного потенциала в водных растворах, не содержащих плавиковой кислоты и ее солей и веществ, образующих осадки или пленки на рабочей поверхности электрода. 

Электрод предназначен для работы в качестве индикаторного в паре со вспомогательным лабораторным электродом. 

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружаю-щего воздуха электрод относится к группе исполнения В4 ГОСТ 12997-84.

1.1.2 Пример записи обозначения электрода в других документах и (или) при заказе:                                                                                                


«Электрод платиновый лабораторный ЭПЛ-02 ТУ 25-05(1Е2.840.518)-78».

1.2 Устройство и работа

1.2.1 При погружении электрода в контролируемый раствор, представляющий собой окислительно-восстановительную систему, на границе платинового контакта электрода и раствора возникает потенциал, характеризующий уровень окислительной способности данной системы. Для измерения этого потенциала применяется гальванический элемент, состоящий из индикаторного (ЭПЛ-02) и вспомогательного электродов.

1.2.2 Электрод платиновый лабораторный ЭПЛ-02 в соответствии с приложением А представляет собой стеклянный корпус 3, в нижнюю часть которого впаяна платиновая проволока 4 с оплавленным концом в форме бусинки. В верхней части электрода имеется штырь 1 для подключения к держателю для соединения с прибором. На верхней части корпуса  закреплена маркировочная втулка 2.


1.3 Маркировка

1.3.1 На электроде указано его обозначение.

1.3.2 На этикетке упаковочных коробок указаны:

-    наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

· обозначение электрода;

· год и месяц выпуска;

· температура хранения и транспортирования;

· количество электродов.

1.4 Упаковка                                                                                              1.4.1 Электроды упакованы в потребительскую тару (коробки), 

обеспечивающую сохранность электродов при транспортировании и хранении. В каждую коробку вложен паспорт.


В случае поставки в комплекте с изделием электроды могут быть упакованы в потребительскую тару, предусмотренную конструкторской документацией на изделие.

2 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

2.1 Электроды должны храниться у изготовителя и потребителя в  закрытом помещении по условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69 упакованными. В воздухе помещения не должно быть примесей, вызывающих коррозию.


2.2 Транспортирование электродов должно производиться любым видом крытого транспорта. 


2.1 Условия транспортирования электрода должны соответствовать группе условий хранения 3 ГОСТ 15150-69, но при температуре не ниже минус 25 (С.

Приложение А

(обязательное)

ЭЛЕКТРОД ПЛАТИНОВЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭПЛ-02




[image: image1.png]





1 – штырь;




2 – втулка;

3 – корпус;  

4 – платиновая проволока.

Лист регистрации изменений

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в докум.
	№ докум.
	Входящий № сопрово-  дительного документа и дата
	Под-пись
	Дата

	
	изменен-ных
	заменен-ных
	новых
	аннули-рованных
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











