ГОСТ 2477-65

(CT СЭВ 2382-80)

Группа Б09

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ 

Метод определения содержания воды 

Petroleum and petroleum products. 

Method for the determination of content 

ОКСТУ 0209 

Дата введения 1966-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Е.М. Никоноров, д-р хим. наук; В.В. Булатников, канд. техн. наук; В.Л. Милованов, канд. техн. наук; И.Е. Жалнин (руководители темы); Т.Г. Скрябина, канд. техн. наук; Л.А. Садовникова, канд. техн. наук; Л.Г. Нехамкина, канд. хим. наук; Т. В. Еремина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 26.06.65

3. Стандарт полностью соответствует стандарту СЭВ 2382-80. В стандарт введен международный стандарт ИСО 3733-76

4. ВЗАМЕН ГОСТ 1044-41 и ГОСТ 2477-44

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	#G0Обозначение НТД, на который дана ссылка 
	Номер пункта 
	Обозначение НТД, на который дана ссылка 
	Номер пункта 

	#M12293 0 1200003853 3271140448 182721938 4292200620 1473862795 4292200620 4058009560 247265662 4292922610ГОСТ 1770-74#S 
	1.1 
	ГОСТ 9147-80 
	1.1



	#M12291 1200003628ГОСТ 2517-85#S 
	2.1 
	ГОСТ 9410-78 
	1.1



	ГОСТ 2603-79 
	1.1 
	ГОСТ 12433-83 
	1.1



	ГОСТ 2768-84 
	1.1 
	ГОСТ 14710-78 
	1.1



	ГОСТ 4095-75 
	1.1 
	ГОСТ 25336-82 
	1.1



	ГОСТ 5789-78 
	1.1 
	#M12291 1200003650ГОСТ 26432-85#S 
	4.3




6. Ограничение срока действия снято по Протоколу 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1997 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1982 г., марте 1989 г. (ИУС 7-82, 5-89)

Настоящий стандарт устанавливает метод определения воды в нефти, жидких нефтепродуктах, пластичных смазках, парафинах, церезинах, восках, гудронах и битумах.

Сущность метода состоит в нагревании пробы нефтепродукта с нерастворимым в воде растворителем и измерении объема сконденсированной воды.

Стандарт не распространяется на битумные эмульсии.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ 

1.1. При количественном определении содержания воды в нефтепродуктах применяются следующая аппаратура, реактивы и материалы:

аппарат для количественного определения содержания воды в нефтяных, пищевых и других продуктах (черт. 1).

Допускается применять колбы типа К-1-500-29/32 ТС, К-1-1000-29/32 ТС, К-1-2000-45/40 ТС с переходом П1-2-45/40-29/32 ТС по ГОСТ 25336 или металлический дистилляционный сосуд вместимостью 500, 1000, 2000 см[image: image1.png]


 (черт. 2);

приемники-ловушки:

со шкалой 25 см[image: image2.png]


 (при ожидаемом содержании воды более 25 см[image: image3.png]


), оснащенный запорным краном;

со шкалой 10 см[image: image4.png]


 и 2 см[image: image5.png]


;

приемник-ловушка со шкалой 5 см[image: image6.png]


, с ценой деления 0,1 см[image: image7.png]


 и погрешностью не более 0,05 см[image: image8.png]


;

чашка фарфоровая № 4 или 5 по ГОСТ 9147;

цилиндр измерительный номинальной вместимостью 100 см[image: image9.png]


 по #M12293 0 1200003853 3271140448 182721938 4292200620 1473862795 4292200620 4058009560 247265662 4292922610ГОСТ 1770#S;

горелка газовая или электрическое нагревательное устройство.

	#G0[image: image10.png]


 
	[image: image11.png]




	
	1 - холодильник водный; 2 - приемник-ловушка; 3 - сосуд дистилляционный;

4 - горелка газовая



	Черт. 1 
	Черт. 2 


Для металлического дистилляционного сосуда применяют круговую газовую горелку с отверстиями по внутренней окружности. Размеры горелки должны позволять ее перемещение вверх и вниз вдоль дистилляционного сосуда во время испытания продуктов, склонных к пенообразованию или застыванию в дистилляционном сосуде;

холодильник типа ХПТ с длиной кожуха не менее 300 мм по ГОСТ 25336;

палочка стеклянная длиной около 500 мм с резиновым наконечником или металлическая проволока такой же длины с утолщением на конце;

растворители безводные углеводородные (таблица);

	#G0Растворитель 
	Нефтепродукт



	Толуол технический по ГОСТ 14710 или по ГОСТ 5789, ксилол технический по ГОСТ 9410


	Битумы, битуминозные нефти, асфальты, гудроны, тяжелые остаточные котельные топлива 

	Нефтяной дистиллят с пределами кипения от 100 до 200 °С 
	Нефть, жидкие битумы, мазуты, смазочные масла, нефтяные сульфонаты и другие нефтепродукты



	Нефтяной дистиллят с пределами кипения от 100 до 140 °С, изооктан по ГОСТ 4095 или ГОСТ 12433, растворитель нефрас С3-80/120 по НТД


	Пластичные смазки 


пемза или неглазурованные фаянс и фарфор, или запаянные с одного конца стеклянные капилляры, или олеин, или силиконовая жидкость;

хромовая смесь;

дистиллированная вода;

ацетон по ГОСТ 2603 или по ГОСТ 2768.

Допускается применять реактивы квалификации не ниже указанной в настоящем стандарте.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ 

2.1. Отбор и подготовка проб по #M12293 0 1200003628 4150392453 247265662 4291540385 557313239 2960271974 3594606034 4293087986 3085012060ГОСТ 2517#S со следующими дополнениями:

пробу испытуемого жидкого нефтепродукта хорошо перемешивают пятиминутным встряхиванием в склянке, заполненной не более чем на [image: image12.png]


 емкости. Вязкие и парафинистые нефтепродукты предварительно нагревают до 40-50 °С.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.2. С поверхности образца испытуемой смазки шпателем снимают и отбрасывают верхний слой не менее 10 мм, затем в нескольких местах (не менее трех) не вблизи стенок сосуда берут пробы примерно в равных количествах. Пробы складывают вместе в фарфоровую чашку и тщательно перемешивают.

2.3. Испытуемые образцы парафина, церезина, восковых составов и битума (взятые из разных мест) нарезают в мелкую стружку. Хрупкие, твердые пробы дробят и тщательно перемешивают.

2.4. Дистилляционный сосуд, приемник-ловушку и внутреннюю трубку холодильника промывают последовательно нефрасом, ацетоном, водопроводной водой, ополаскивают дистиллированной водой и сушат. При загрязнении стеклянные части прибора промывают хромовой смесью, водопроводной водой, ополаскивают дистиллированной водой и сушат.

В дистилляционную колбу вводят 100 см[image: image13.png]


 или 100 г пробы с погрешностью не более 1%. При применении приемника-ловушки со шкалой 10 см[image: image14.png]


 количество испытуемого образца (в зависимости от содержания воды) уменьшают так, чтобы объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке, не превышал 10 см[image: image15.png]


.

Затем цилиндром отмеривают в колбу 100 см[image: image16.png]


 растворителя, тщательно перемешивают содержимое колбы до полного растворения испытуемого нефтепродукта и прибавляют в колбу несколько кусочков неглазурованного фаянса или фарфора, или несколько капилляров, или 1-2 г олеина, или несколько капель силиконовой жидкости.

Маловязкие нефтепродукты (керосин, дизельное топливо) допускается брать в колбу по объему.

В этом случае отмеряют цилиндром 100 см[image: image17.png]


 испытуемого продукта и выливают в колбу. Продукт смывают со стенок цилиндра в колбу однократно 50 см[image: image18.png]


 растворителя и два раза по 25 см[image: image19.png]


.

Для нефтепродуктов с низким содержанием воды количество растворителя может превышать 100 см[image: image20.png]


. Навеска нефтепродукта в граммах при этом будет равна произведению его объема на плотность в г/см[image: image21.png]


.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2.5. Аппаратуру собирают так, чтобы обеспечить герметичность всех соединений и исключить утечку пара и проникание посторонней влаги.

Вместимость дистилляционного сосуда и приемника-ловушки выбирают в зависимости от предполагаемого содержания воды в пробе.

При использовании металлического дистилляционного сосуда со сменной крышкой между корпусом дистилляционного сосуда и его крышкой должна быть прокладка или твердая, пропитанная растворителем, бумага.

Верхний конец холодильника закрывают неплотным ватным тампоном во избежание конденсации атмосферной влаги внутри трубки холодильника. Включают приток холодной воды в кожух холодильника.

Узкогорлую колбу 1 (см. чертеж 1) соединяют непосредственно при помощи шлифа, а широкогорлую при помощи перехода и шлифов с отводной трубкой чистого и сухого приемника-ловушки 2. К приемнику-ловушке присоединяют при помощи шлифа прочищенный ватой холодильник 3.

При отсутствии аппарата с нормальными шлифами соединения производят посредством корковых пробок. В этом случае срезанный конец отводной трубки приемника-ловушки должен опускаться в колбу на 1-20 мм, а нижний край косо срезанного конца трубки холодильника должен находиться против середины отводной трубки. Во избежание пропуска паров корковые пробки заливают коллодиумом.

2.6. При резкой разнице между температурой в комнате и температурой воды, поступающей в холодильник, верхний конец трубки холодильника следует закрывать ватой во избежание конденсации атмосферной влаги внутри трубки холодильника.

2.3-2.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Включают нагреватель, содержимое колбы доводят до кипения и далее нагревают так, чтобы скорость конденсации дистиллята в приемник была от 2 до 5 капель в 1 с.

Металлический дистилляционный сосуд нагревают при положении горелки около 75 мм под дном дистилляционного сосуда. Горелку постепенно поднимают и следят за скоростью дистилляции, которая не должна превышать 5 капель в 1 с.

Если в процессе дистилляции происходит неустойчивое каплеобразование, то увеличивают скорость дистилляции или останавливают на несколько минут приток охлаждающей воды в холодильник.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.2. Если под конец перегонки в трубке холодильника задерживаются капли воды, то их смывают растворителем, увеличив для этого на непродолжительное время интенсивность кипячения.

3.3. Перегонку прекращают, как только объем воды в приемнике-ловушке не будет увеличиваться и верхний слой растворителя станет совершенно прозрачным. Время перегонки должно быть не менее 30 и не более 60 мин.

Оставшиеся на стенках трубки холодильника капельки воды сталкивают в приемник-ловушку стеклянной палочкой или металлической проволокой.

3.4. После того как колба охладится, а растворитель и вода в приемнике-ловушке примут температуру воздуха в комнате, аппарат разбирают и сталкивают стеклянной палочкой или проволокой капельки воды со стенок приемника-ловушки.

Если в приемнике-ловушке со шкалой 25 см[image: image22.png]


 собралось более 25 см[image: image23.png]


 воды, то излишки выпускают в градуированную пробирку.

Если в приемнике-ловушке собралось небольшое количество воды (до 0,3 см[image: image24.png]


) и растворитель мутен, то приемник-ловушку помещают на 20-30 мин в горячую воду для осветления и снова охлаждают до комнатной температуры.

Затем записывают объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке, с точностью до одного верхнего деления занимаемой водой части приемника-ловушки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1. Массовую ([image: image25.png]


) или объемную ([image: image26.png]


) долю воды в процентах вычисляют по формулам

[image: image27.png]x-%100



;

[image: image28.png]


;

где [image: image29.png]


 [image: image30.png]


-#S объем воды в приемнике-ловушке, см[image: image31.png]


;

[image: image32.png]


 - масса пробы, г;

[image: image33.png]


 - объем пробы, см[image: image34.png]


.

Примечание. Для упрощения вычисления плотность воды при комнатной температуре принимают за 1 г/см[image: image35.png]


, а числовое значение объема воды в см[image: image36.png]


 - за числовое значение массы воды в г; при массе нефтепродукта (100±0,1) г за массовую долю воды принимают объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке, в см[image: image37.png]


.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений.

Результат испытания округляют с точностью до 0,1 %.

4.3. Объем воды в приемнике-ловушке 0,03 см и меньше считается следами.

Отсутствие воды в испытуемом нефтепродукте определяется состоянием, при котором в нижней части приемника-ловушки не видно капель воды.

В сомнительных случаях отсутствие воды проверяется нагреванием испытуемого нефтепродукта (кроме нефти и жидких нефтяных топлив по [image: image38.png]


ГОСТ 26432 в пробирке, помещенной в масляную баню, до температуры 150 °С. При этом отсутствием воды считается случай, когда не слышен треск.

4.2, 4.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).

4.4. Точность метода при использовании приемника-ловушки 10 и 25 см[image: image39.png]


.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.4.1. Сходимость

Два результата определений, полученные одним исполнителем, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает:

0,1 см[image: image40.png]


 - при объеме воды, меньшем или равном 1,0 см[image: image41.png]


;

0,1 см[image: image42.png]


 или 2 % от среднего значения объема (в зависимости от того, какая из этих величин больше) - при объеме воды более 1,0 см[image: image43.png]


.

4.4.2. Воспроизводимость

Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает:

0,2 см[image: image44.png]


 - при объеме воды, меньшем или равном 1,0 см[image: image45.png]


;

0,2 см[image: image46.png]


 или 10 % от среднего значения объема (в зависимости от того, какая из этих величин больше) - при объеме воды свыше 1,0 см[image: image47.png]


 до 10 см[image: image48.png]


;

5 % от величины среднего результата - при объеме воды более 10 см.

4.4.1, 4.4.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).

Текст документа сверен по: официальное издание М.: ИПК Издательство стандартов, 1997
